PCR技术的本质是体外核酸扩增，加热使双链DNA解开螺旋，在退火温度条件下引物同模板DNA杂交，在Taq DNA聚合酶，dNTPs, Mg2+和合适pH缓冲液存在条件下延伸引物，重复“变性--退火一引物延”过程至25-40个循环，呈指数级扩大待测样本中的核酸拷贝数。从PCR反应基本原理可以看出，PCR基因扩增仪工作关键是温度控制。

技术参数

| 样品规格 | 0.2ml×96孔、12×8联排管、96微孔板、0.5ml×77孔 |
| --- | --- |
| 控温模式 | 基座BLOCK模式、管内TUBE模拟计算模式 |
| 反应体积 | 10-100ul |
| 温控范围 | 0--99.9℃ |
| BLOCK升降温速率(Max．) | ≥4℃/sec |
| 样品升降温速率(Max．) | ≥3．5℃/sec |
| 温度显示精度 | ±0.1℃ |
| 温度准确度 | ±0.2℃ |
| 温度均匀性 | ±0.2℃ |
| 可记忆程序数目 | 800 |
| 最大程序段数 | 6 |
| 最大温阶步数 | 16 |
| 最大循环次数 | 99 |
| 最大保温时间 | 99分59秒或长时间保温 |
| 温度递增/递减幅度 | 0～30℃可选 |
| 时间递增/递减幅度 | 0～60s可选 |
| Tm计算器 | Yes |
| 单文件内可设置多个循环 | Yes |
| 多文件连接 | Yes |
| 可调节式热盖 | Yes |
| 停电保护功能 | Yes |
| 产品外形尺寸 | 29cmX24cmX25cm |
| 产品重量 | 7kg |
| 使用环境 | 温度5--40℃；相对湿度≤80% |
| 使用电源 | AC220X(1±10%)V 50X(1±10%)Hz，1100VA |

PCR基因扩增仪使用方法

首先准备好反应管；

打开机盖，将反应管平稳、端正地置入，盖好机盖；

打开电源开关，按照机器屏幕显示的提示设定程序。

用Proceed键起动扩增，结束时出现“Complete”，待风机停止工作，关闭电源，取出样品盖好PCR基因扩增仪护套。

PCR基因扩增仪维护注意事项

使用PCR仪式要严格注意本机的使用环境条件和对电源的要求；

打开PCR仪机盖开关要轻，防止损坏盖锁；
PCR基因扩增仪工作时严禁打开机盖；

要定期用肥皂水清洗仪器的样品槽，不能使用强碱，高浓度酒精和有机溶液擦洗；
产品出现故障时要及时请专业的维修人员或厂家的维修人员维修。